微孔板分光光度计技术参数（进口）

一、系统参数

1.	孔板类型：6-,12-,24,48,96和384-孔标准微孔板，超微量检测板。

2.	检测模式：终点法，动力学法，波长扫描发和孔域扫描法

3.	波长范围：至少含盖200-999nm，可选1nm步进

4.	波长准确性：≤±2nm

5.	波长重复性：≤±0.2nm

6.	吸收光检测范围：至少含盖0-4 OD

7.	吸收光分辨率：≤0.0001

8.	带宽：≤5nm

9.	OD准确性：0-2 OD：≤±1% ±0.010 OD

2-2.5OD：≤±3% ±0.010 OD

10.	重复性：   0-2 OD：≤±1% ±0.005 OD

2-2.5 OD：≤±3% ±0.005 OD

11.	线性：     0-2 OD：≤±1% ±0.010 OD

2-2.5 OD: ≤±3% ±0.010 OD

12.	读板速度：96孔≤15秒；384孔 ≤31秒

13. 微量样品检测：可选超微量多体积检测板，可进行≥16个体积为2μL的核酸蛋白定量、BioCell比色杯及标准比色杯的检测

14. 微量样品检测限：≤2 ng/µL dsDNA（分光光度）

二、配置

1．主机（包含紫外-可见吸收光检测模块）。数量1

2. 超微量检测板。数量1

3．数据采集及分析软件。数量1